原子荧光仪器操作步骤(参考)

一、开排风      二、开氩气       三、开电脑

四、开仪器，主机和自动进样器

- 打开软件

- 预热

- 点火

- 在 【方法条件设置】 主面板上选定通道及所测元素（不需要的点击变蓝后按删除键），再进入【 指标测量】 面板点击 【仪器测试】 后点上方【测量】，预热时间为30分钟，可在此时间段内配试剂。

- 预热时间到时点击停止，此时仪器会自动测出最后的数值再停止，如果是点击急停，则立即停止。合上蠕动泵压块，就可开始测量了。

3.样品倒入及放置

- 载流槽导入酸液，连接进样针与之对应毛细管

- 红色泵管接入还原剂硼氢化钾，剩下接入酸液中

- 标准溶液从浓度低的向浓度高的依次放置1—9位（可不放满）；

- 待测样品空白放入10位；

- 待测样品放入11-180位。

如进行自动稀释配置曲线则在【方法条件设置】主面板上点击【测量条件设置】在其中选择【测量条件】把是否自动配置标准曲线勾选成YES，点击保存设置后关闭。

4.开始测量

- 进入样品测量面板点击空白测量后右下角选择标准空白测量再点击测量，当两次荧光强度差值不大于5（可先进入方法条件设置面板进入测量条件设置里的测量条件将空白判别值改为5）时，取其平均值为标准空白，仪器自动停止。（汞的数值要是偏低，则检汞灯是否亮）, 进入样品测量面板右下角选择样品空白测量（可以设置样品空白的名称及位置）

- 进入标准测量界面输入标准曲线梯度浓度回车确认点击测量 ，测完后判断曲线是否能用

- 进入未知样品测量界面样品标识输入名称在序号处点击右键选择样品批量输入或其他操作（标识区可单个点击更改），输入溶样系数。点击测量待其测完点击保存确认数据保存

- 打印所需数据（点击文件—报告打印）

也可在全部参数设置完成后点击【全自动】进行从标准空白到样品的不间断测量。

五、清洗

1.让仪器运转进载液和硼氢化钾清洗至荧光强度稳定（进入指标测量 面板点击 仪器测试 后点击测量）

2.将进样管取下和进硼氢化钾的管路仪器置于纯水中运转仪器清洗3~5次（同上）

3.将上述两管拿出进空气排尽管路中液体，清理掉所有废液后松开压块。

六、熄火      七、关氩气       八、退出软件，关仪器，关电脑