AA2610型原子吸收分光光度计

操作规程

一、准备干工作

1、检查仪器是否正常：电源是否为关闭，乙炔瓶和仪器上乙炔开关是否关好；空气压缩是否连接好。

2、安装相应的空心阴极灯（如测铅就要装铅空心阴极灯），并调整好位置。

3、接通电源，开启主机和计算机电源，预热15-30分钟。

二、测试过程

1、调节空心阴极灯的位置：用肉眼观察，使阴极灯的光斑对准十字星的中心，让光线

直接进入光路。

2、打开KJ-BII型无油空气压缩机，注入干燥空气、打开乙炔气瓶，调节乙炔气体

分压为0.1MPa。

3、点火：用点火器点火，此时应将仪器上的乙炔开关打开，同时调节乙炔气的流量为0.8 l/min，空气的流量为7 l/min，使火焰呈现较为稳定的蓝色。

- 电脑界面操作：

a、双击电脑桌面上的AA2610操作系统即可进入工作界面，然后点击界面上的

（1）~（10）分别进行操作。

b、点击（1）选元素Pb，点击确定。

c、点击（2）设仪器参数，正常不动，但有时光谱带宽要调（1.0），点击确定。

d、点击（3）波长扫描，起始波长、终止波长为规定波长±2nm，确定后点开始

扫描，直到数据停止为止，此时能量应大于50%，点击确定。

e、点击（4）标样参数，设标样个数，浓度数值，点击确定。

f、点击（5）标样测定，此时将样品插入管中，点击开始读数，当数字再次回

到0时，换样品再测量，全测完后，点击确定，进入标准曲线界面，点浏览，

确定。

g、点击（6）曲线校准，如要校正个别点才要设置，一般不动。

h、点击（7）测未知样品，方法与前面一样。

i、保存：点击另存为，进行保存。

j、点击（8）浏览测量的全部数据，点击浏览。

k、打印测量报告，只打印一页。

三、关机

1、先将乙炔钢瓶的阀门关紧。

2、待仪器上的火焰熄灭后将仪器上乙炔开关关好、流量调节到0。

3、将仪器的电源关闭；关闭电脑。

4、将无油空气压缩机关闭，并放出其中的液体。

生物与化工工程学院实验室

2015年1月